PAGE  
3

Постановление 04.03.2010    № 18
Зарегистрировано Министерством Юстиции Российской Федерации  от 27.апреля 2010    № 17017
Об утверждении

СанПиН 2.1.3. 2576 -10 


В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1),  ст. 2; 2003,  № 2, ст. 167; 2003,  № 27  (ч.1),  ст. 2700;  2004, № 35,   ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч.1) ст. 5498; 2007, № 1 (ч.1) ст. 21; 2007, № 1 (ч.1)  ст. 29; 2007, № 27, ст.  3213; № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч.1), ст. 3418; 2008, № 52 (ч.1), ст. 6223; 2008, № 30 (ч.2) ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4984; 2009, №1, ст.17, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000  № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание  законодательства   Российской  Федерации,  2000,  №  31, ст. 3295;  2004,  № 8, ст.  663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение № 3 к СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»* (приложение).

2. Утвердить СанПиН 2.1.3.2576 -10.

3. СанПиН 2.1.3.2576 -10 ввести в действие с 21 мая 2010 года.
        Г.Г. Онищенко

    _________________________________________________________

*Зарегистрированы Минюстом России 18.06.2003, регистрационный № 4709

                     



 Приложение                                             


УТВЕРЖДЕНЫ

                           
постановлением Главного

                  государственного санитарного

                            
врача Российской Федерации

                            
от  « 4    »    марта  2010  № 18    

2.1.3. Медицинские учреждения

Гигиенические требования к размеще​нию, устройству, оборудованию и экс​плуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров
Изменение № 3 к СанПиН 2.1.3.1375-03
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.3.2576 -10
_______________________________________________________________

Внести изменение в раздел 8. «Требования к инвентарю и технологическому оборудованию» дополнив пунктом 8.5.:

 п. 8.5. Требования к изделиям медицинской техники (ИМТ) и изделиям медицинского назначения (ИМН)
.
8.5.1. Изделия медицинской техники в зависимости от степени риска развития неблагоприятных последствий для медицинского персонала и потребителей при их эксплуатации, подразделяются на следующие типы, определяющие их последующую гигиеническую оценку и необходимые меры безопасности:

· низкой степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, не превышающие предельно допустимые значения, установленные для населения; не требующие принятия специальных мер безопасности и не представляющие опасности для пользователей при применении в соответствии с требованиями, указанными в нормативной документации (инструкции по эксплуатации и т.п.); изделия могут использоваться как в условиях профессионального применения, так и в быту;

· средней степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, превышающие предельно допустимые значения, установленные для населения, но не превышающие предельно допустимых величин, 
установленных для производственных воздействий; изделия могут использоваться в условиях профессионального применения без специальных ограничений; запрещается использование в быту;

· высокой степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, превышающие предельно допустимые значения, установленные для производственных воздействий, способные вызывать развитие профессиональных или производственно обусловленных заболеваний при несоблюдении требований безопасности, изложенных в нормативной документации (инструкциях по эксплуатации); изделия могут использоваться только в условиях профессионального применения с соблюдением комплекса мер защиты, обеспечивающего максимальное снижение риска для персонала (защита временем, расстоянием, средства коллективной и индивидуальной защиты, периодические медицинские осмотры, производственный контроль и т.п.).

8.5.2. Изделия медицинской техники и медицинского назначения используемые в медицинской и фармацевтической деятельности должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие действующему санитарному законодательству (указаны в Приложении 9)*
8.5.3. Проведение испытаний и санитарно-эпидемиологической экспертизы изделий медицинской техники и медицинского назначения осуществляется в установленном порядке. 

8.5.4. Фактические значения контролируемых показателей ИМТ и ИМН изложены в Приложениях 9 и 10.

8.5.5. Установленные при испытаниях и гигиенической оценке ИМТ и ИМН фактические значения контролируемых показателей не должны превышать допустимых значений, установленных в Приложениях 9 и 10.

В случаях, когда уровни физических факторов, генерируемые изделиями медицинской техники, превышают допустимые значения, указанные в Приложении 9 настоящего документа (изделия средней и высокой степени риска), то такие ИМТ должны использоваться только в условиях профессионального применения, а их оценка должна проводиться на соответствие предельно допустимых уровней (ПДУ) физических факторов, установленных для производственных воздействий с обязательным определением комплекса мер защиты персонала, обеспечивающим безопасную эксплуатацию ИМТ.

8.5.6.
Концентрации вредных химических веществ, дезинфицирующих и стерилизующих агентов, биологических факторов, выделяющихся в воздушную среду при работе изделий медицинской техники, не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ), установленных для атмосферного воздуха.

8.5.7. При выявлении несоответствия изделий медицинской техники и медицинского назначения требованиям санитарного законодательства и невозможности обеспечения защиты персонала и пользователей от воздействия неблагоприятных факторов, заявителю выдается отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию**
    _________________________________________________________

*Ч.2 ст.40 №52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
**Приказ №224 зарегистрирован Минюстом России 20.07.2007,  № 9866

                                                                                                                                               Приложение 9

                                                                                                                                                  к СанПиН 2.1.3.1375-03
                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                                                                                            постановлением Главного

                            
                               государственного санитарного

                            
                               врача Российской Федерации

                            
                               от  «  6   »   июня  2003  №124     

Перечень изделий медицинской техники и медицинского назначения используемых в медицинской и фармацевтической деятельности и подлежащих санитарно-эпидемиологической экспертизе 1)
Изделия медицинские из латекса и клеев

Катетеры

Мешки (дыхательных контуров) 

Напальчники медицинские

Перчатки анатомические, хирургические

Средства предохранения (презервативы)

Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными

Программно-технические комплексы для автоматизированных систем, автоматизации и обработки медицинской информации

Бумага и изделия бытового, санитарно-гигиенического и медицинского назначения разового пользования (полотенца бумажные, платки носовые бумажные, пеленки и подгузники бумажные, салфетки бумажные, пакеты гигиенические женские)

Оборудование кондиционирования воздуха, сантехническое, камбузное, медицинское и др.

Устройства перевода речи и аппараты слуховые электронные

Изделия медицинские метражные (марля, бинты, салфетки, повязки, полотна)

Вата и изделия ватные (из хлопковых, химических и шерстяных волокон)

Вата гигроскопическая (глазная, хирургическая, гигиеническая, оптическая)

Вата медицинская компрессная (нерасфасованная, расфасованная)

Изделия чулочно-носочные из синтетической пряжи и нитей медицинского назначения 

Изделия медицинские из хлопчатобумажной пряжи, искусственных и синтетических нитей и пряжи, чистошерстяной и полушерстяной пряжи в смеси с другими волокнами и нитями (пряжей) общего назначения – наколенники, налокотники, голеностопы, напульсники, фиксирующие повязки, чехлы для культей, оболочки для протезов

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие и специального назначения

Головные уборы рабочие и специального назначения
Материалы хирургические, средства перевязочные специальные

Лейкопластыри и пластыри (простой, бактерицидный, технический, мозольный, перцовый)

Изделия протезно - ортопедические

Протезы (экзопротезы) для верхних и нижних конечностей

Аппараты, изготовленные из полимерных материалов для верхних  и нижних конечностей 

Туторы для верхних и нижних конечностей 

Корсеты, реклинаторы, обтураторы и прочие изделия 

Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции (грыжевые, дородовые, послеродовые, лечебные, лифы)

Шприцы-инъекторы, шприцы многоразового и одноразового использования, изготовленные из полимерных материалов без игл

Турбоингаляторы

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Инструменты медицинские из полимерных материалов

Инструменты режущие с приводом

Приборы и аппараты медицинские

Приборы для медицины, биологии и физиологии

Кардиокомплексы 

Приборы и аппараты для диагностики, кроме измерительных (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.)

Приборы эндоскопические и увеличительные

Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.)

Приборы радиодиагностические (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.)

Очки

Приборы и аппараты для лечения

Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные

Аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые

Приборы и аппараты для магнитотерапии

Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами 

Эндоскопы для лечения

Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические  (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.)

Приборы и аппараты ультразвуковые

Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности

Аппараты вакуумно-нагнетательные, для вливания и ирригации

Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма

Оборудование санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки, изготовленные с использованием полимерных и синтетических материалов, контактирующих с кожей человека

Оборудование дезинфекционно-стерилизационное, моечное, для санитарной обработки, действующее на основе ультрафиолетового излучения, ультразвука, СВЧ

Оборудование для очистки и обогащения воздуха

Установки стоматологические 

Оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое
Линзы для коррекции зрения контактные мягкие

1) Все изделия медицинской техники и медицинского назначения, предназначенные для детей, подлежат гигиенической оценке в целях оформления санитарно-эпидемиологического заключения.

Допустимые уровни физических факторов, создаваемые изделиями медицинской техники

Таблица 1
Допустимые уровни звука, создаваемые изделиями медицинской техники

	Тип изделия


	Уровни звукового давления, в дБ,  в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 
	Уровень звука LA(экв)/

LAмакс,
(дБА)

	
	31,5
	 63
	125
	250
	500
	1000  
	2000 
	4000   
	8000  
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Оборудование, предназна-ченное для круглосуточного использования (для мониторинга в палатах пациентов, в отделениях реанимации и т.п.)
	74
	56
	44
	36
	29
	25
	22
	19
	18
	30 / 40

	Оборудование, предназначен-ное для работы в повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицинским персоналом или населением (программно-диагностические комплексы, приборы для функциональной диагностики, аэроионизационное оборудование, кислородные концентраторы и т.п.)
	81
	64
	53
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40 / 50

	Оборудование, предназначен-ное для работы в непрерывном или повторно-кратковременном режиме, для использования старшим медицинским персоналом (аппараты ИВЛ и НДА, электрохирургическое оборудование, лазерные установки, ультразвуковые сканеры и т.п.)
	81
	64
	53
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40 / 50

	Оборудование, предназначенное для работы в непрерывном и повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицин-ским персоналом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- физиотерапевтическое, рентгенологическое оборудование, лечебные стоматологические установки и т.п.;
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50 / 60

	- отсасыватели, ирригаторы,  инсуффляторы, изделия медицинской техники, содержащие в составе насосы, компрессоры и т.п.
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60 / 70

	Оборудование, предназначенное для работы в кратковременном и повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицин-ским персоналом (магнитно-резонансные томографы, литотриптеры и т.п.) 1)
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60 / 80

	Оборудование, предназначенное для непрерывной работы при кратковременном пребывании среднего и младшего медицин-ского персонала (стерилиза-ционно-дезинфекционное, моечное оборудование и т.п.)
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65 / 80

	Оборудование, предназначенное для кратковременного использования средним медицинским персоналом (оборудование для зубопротез-ного производства и т.п.)
	100
	87
	79
	72
	68
	65
	63
	61
	59
	70 / 80


Примечание 

1) Допускается превышение максимального уровня звука при условии использования комплекса мер защиты, обеспечивающего снижение воздействующих уровней до нормативных величин.

Таблица 2

Допустимые уровни воздушного ультразвука, 

создаваемые изделиями медицинской техники
	Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц   
	12,5
	16,0
	20,0
	25,0
	31,5 - 100,0

	Уровень звукового  давления, дБ
	70
	80
	90
	95
	100


Таблица 3

Допустимые уровни контактного ультразвука, 

создаваемые изделиями медицинской техники
	Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц 
	Пиковые значения виброскорости, м/с
	Уровень виброскорости, дБ
	Интенсивность, Вт/см2

	16-63
	5.10-3
	100
	0,03

	125-500
	8,9.10-3
	105
	0,06

	1.103-31,5.103
	1,6.10-2
	110
	0,1


Таблица 4

Допустимые уровни инфразвука, создаваемые изделиями медицинской техники
	Среднегеометрические частоты октавных   полос, Гц
	2
	4
	8
	16

	Уровень звукового давления, дБ
	75
	70
	65
	60


Примечание. 

Общий уровень звукового давления в диапазоне частот от 1,4 Гц до 22 Гц не должен превышать 75 дБ.

Таблица 5
Допустимые уровни общей вибрации, создаваемой изделиями медицинской техники, эксплуатируемыми в дневное время суток

	Среднегеометрические частоты октавных полос,  Гц
	Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zо

	
	Виброускорение
	Виброскорость

	
	м/с2 х 10-3
	дБ
	м/с х 10-4
	дБ

	2
	10,0
	80
	7,9
	84

	4
	11,0
	81
	4,5
	79

	8
	14,0
	83
	2,8
	75

	16
	28,0
	89
	2,8
	75

	31,5
	56,0
	95
	2,8
	75

	63
	110,0
	101
	2,8
	75

	Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень
	10
	80
	2,8
	75


Таблица 6
Допустимые уровни общей вибрации, создаваемой изделиями медицинской техники, эксплуатируемыми круглосуточно

	Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
	Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zо

	
	Виброускорение
	Виброскорость

	
	м/с2 х 10-3
	дБ
	м/с х 10-4
	дБ

	2
	4,0
	72
	3,2
	76

	4
	4,5
	73
	1,8
	71

	8
	5,6
	75
	1,1
	67

	16
	11,0
	81
	1,1
	67

	31,5
	22,0
	87
	1,1
	67

	63
	45,0
	93
	1,1
	67

	Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень
	4,0
	72
	1,1
	67


Таблица 7
Допустимые уровни локальной вибрации в октавных полосах 8-1000 Гц, создаваемые изделиями медицинской техники
	Среднегеометрические частоты октавных полос,  Гц
	Допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл

	
	Виброускорение
	Виброскорость

	
	м/с2
	дБ
	м/с х 10-3
	дБ

	8
	0,45
	113
	8,9
	105 

	16
	0,45
	113
	4,5
	99  

	31,5
	0,89
	119
	4,5
	99 

	63
	1,8
	125
	4,5
	99 

	125
	3,5
	131
	4,5
	99 

	250
	7,0
	137
	4,5
	99  

	500
	14,0
	143
	4,5
	99 

	1000
	28,0
	149
	4,5
	99

	Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень
	0,63
	116
	6,3
	102


Примечание. При оценке локальной вибрации по величине полного среднеквадратичного значения корректированного виброускорения (ahv), уровни контролируемого показателя не должны превышать 0,5 м/с2.
Таблица 8

Временные  допустимые уровни локальной вибрации в 1/3 и 1/1 октавных полосах частот диапазона от 2000 до 8000 Гц

	Среднегеометрические частоты, Гц 
	Допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл

	
	Виброускорение
	Виброскорость

	
	м/с2 х 102
	дБ
	м/с х 10-2
	дБ

	
	в 1/3 октаве
	в 1/1 октаве
	в 1/3 октаве
	в 1/1 октаве
	в 1/3 октаве
	в 1/1 октаве
	в 1/3 октаве
	в 1/1 октаве

	1600
	0,282
	
	149
	
	0,282
	
	95
	

	2000
	0,355
	0,631
	151
	156
	0,282
	0,501
	95
	100

	2500
	0,447
	
	153
	
	0,282
	
	95
	

	3150
	0,562
	
	155
	
	0,282
	
	95
	

	4000
	0,708
	1,259
	157
	162
	0,282
	0,501
	95
	100

	5000
	0,891
	
	159
	
	0,282
	
	95
	

	6300
	1,122
	
	161
	
	0,282
	
	95
	

	8000
	1,413
	2,512
	163
	168
	0,282
	0,501
	95
	100

	10000
	1,778
	
	165
	
	0,282
	
	95
	


Таблица 9
Допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 30 кГц-300 ГГц, 

создаваемые изделиями медицинской техники 

	Диапазоны частот 
	30 – 300 кГц
	0,3 -3 МГц
	3 -30 МГц
	30 -300 МГц
	0,3 - 300 ГГц

	
	напряженность электрического поля, В/м
	плотность потока энергии, мкВт/см2

	Допустимые уровни
	25
	15
	10
	3 
	10


Примечания. 

Допускается проводить одночисловую оценку напряженности электромагнитного поля, создаваемого изделиями медицинской техники в диапазоне частот от 30 кГц до 300 МГц, при отсутствии превышения допустимого уровня в 3 В/м.

Таблица 10

Допустимые уровни электрического и магнитного полей, создаваемые изделиями медицинской техники, работающими на частоте 20-22 кГц (установки индукционного нагрева, др.)

	Контролируемый параметр
	ПДУ

	Напряженность электрического поля,  кВ/м
	0,5

	Напряженность магнитного поля, А/м 
	4


Таблица 11

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 1 Гц до 50 Гц

	Контролируемый параметр
	Временный допустимый уровень

	Напряженность электрического поля, кВ/м
	25/ f1)

	Индукция магнитного поля, мкТл
	250/ f1)


Примечание.

f – частота действующего электромагнитного поля

Таблица 12

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 50 Гц до 10 кГц и свыше 10 кГц до 30 кГц 

	Контролируемый параметр
	Временный допустимый уровень в диапазоне частот

	
	свыше 50 Гц 

до 10 кГц
	свыше 10 кГц 

до 30 кГц

	Напряженность электрического поля, В/м
	50
	25

	Напряженность магнитного поля, А/м
	4
	-


Таблица 13

Допустимые уровни электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), создаваемые изделиями медицинской техники

	Контролируемый параметр
	ПДУ

	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц,  кВ/м
	0,5

	Напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц, А/м (мкТл)
	4(5)


Таблица 14

Временные допустимые уровни постоянного магнитного поля 

	Вид воздействия
	Временные допустимый уровень магнитной индукции, мТл

	Общее
	1,0

	Локальное
	1,5


1)Примечание. Временные допустимые уровни ПМП установлены с учетом возможности действия фактора на отдельные особо важные участки и части тела человека (например, область сердца, голова и др.) при эксплуатации некоторых ИМТ, предназначенных для использования населением без специального контроля времени применения (например, магнитные стимуляторы, слуховые аппараты специальной конструкции и т.п.).

Таблица 15

Временный допустимый уровень индукции импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 0 Гц до 100 Гц

	Контролируемый параметр
	Временный допустимый уровень

	Индукция импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 0 Гц до 100 Гц, мТл
	0,175


Таблица 16

Допустимые уровни напряженности электростатического поля при работе изделий медицинской техники и электризуемости используемых материалов

	Контролируемый параметр
	ПДУ

	Напряженность электростатического поля, кВ/м
	15

	Электростатический потенциал, В
	500

	Электрилизуемость материалов (по показателю напряженности электростатического поля), кВ/м
	7


Таблица 17

Временные допустимые уровни электромагнитных полей, создаваемых изделиями медицинской техники, оснащенными видеодисплейными терминалами

	Наименование параметра
	ВДУ ЭМП

	Напряженность электрического поля
	в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц  
	25 В/м

	
	в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц 
	2,5 В/м

	Плотность магнитного потока
	в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц  
	250 нТл

	
	в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 
	25 нТл

	Электростатический потенциал экрана видеомонитора или напряженность электростатического поля
	500 В

15 кВ/м


Таблица 18
Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации изделий медицинской техники

	Параметры
	Допустимые значения

	Яркость белого поля
	Не менее 35 кд/м2

	Неравномерность яркости рабочего поля
	Не более + 20% 

	Контрастность (для монохромного режима)
	Не менее 3:1 

	Временная  нестабильность  изображения (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения на экране дисплея) 
	Не должна фиксироваться 


Таблица 19

Допустимые уровни излучений видимого и инфракрасного диапазонов от экранов изделий медицинской техники

	Вид изделий
	Спектральный диапазон
	Длина волны, нм
	Допустимая интенсивность излучения, Вт/м2

	Экраны видеомониторов, осциллографы приборов, плазменные панели приборов
	Видимый 
	400—760
	0,1

	
	Ближний ИК диапазон
	760—1050
	0,05

	
	ИК диапазон
	Свыше 1050
	4


Таблица 20
Допустимые параметры микроклимата в основных помещениях, предназначенных для эксплуатации изделий медицинской техники1)
	Параметры микроклимата
	Допустимые значения

	Температура воздуха, оС

в холодный период года

в теплый период года
	22–24

21–23

	Относительная влажность воздуха, %
	30-60

	Скорость движения воздуха м/с, не более
	0,2


Примечание. Работа изделий медицинской техники не должна сопровождаться изменением параметров микроклимата, выходящими за пределы допустимых значений, указанных в таблице П.10.20.

Таблица 21
Допустимая максимальная температура рукояток и поверхностей 

изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя

	Материал
	Температура поверхностей (оС) при продолжительности контакта 

	
	не более 1 мин.
	не более 10 мин.
	Без ограничения времени

	Непокрытый металл 
	51
	43
	40

	Покрытый металл 
	51
	43
	40

	Керамика, стекло, камень 
	56
	43
	40

	Пластик 
	60
	43
	40

	Дерево
	60
	43
	40


Примечания. 

1) Оптимальным является диапазон температур от 25,0 до 40,0оС без ограничения продолжительности контакта

2) Указанные требования применимы к относительно небольшим поверхностям отдельных частей тела человека.

Таблица 22
Допустимая минимальная температура рукояток и поверхностей 

изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя

	Место измерения
	Температура поверхностей, оС, не менее 

	Рукоятки инструментов и других поверхностей изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя, 
	15-19

	То же для вибрирующего оборудования
	21,5


Таблица 23
Допустимая интенсивность теплового облучения от изделий медицинской техники

	Облучаемая поверхность тела, %
	Интенсивность теплового облучения, Вт/м2

	50 и более 
	35

	25 - 50 
	70

	Не более 25
	100


Примечание. 

1) Интенсивность теплового облучения, создаваемая светильниками хирургическими и другими осветительными приборами на уровне головы человека, не должна превышать 60 Вт/м3.

Таблица 24

Допустимые уровни оптического излучения видимого диапазона 

изделий медицинской техники

	Параметры оптического излучения
	Допустимые значения, не более

	Яркость светящихся поверхностей, кд/м2.
	200

	Яркость источников света от светостимуляторов (светодиодов), предназначенных для непосредственного воздействия на глаза, кд/м2
	20

	Мощность излучения в максимуме рабочего импульса, мВт
	0,5

	Показатель ослепленности (для оборудования, предназначенного для выполнения зрительных работ), усл.ед.:

I-II разряда

III, IV, V, VI, VII, VIIIa разрядов
	20

40

	Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %
	5


Таблица 25
Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемого изделиями медицинской техники различного назначения1)
	Вид изделий
	Спектральный диапазон длин волн, нм
	Допустимая интенсивность облучения, Вт/м2

	Изделия облучательного действия,  физиотерапевтическое оборудование2)
	свыше 315 до 400
	10

	
	свыше 280 до 315
	1,9

	
	свыше 200 до 280
	Не допускается

	Изделия профилактического назначения, генерирующие УФ-излучение,  установки фототерапии, инкубаторы для новорожденных, косметологическое оборудование, приборы для ухода за кожей ультрафиолетовым излучением, эритемные светильники 3)
	свыше 315 до 400
	1,0

	
	свыше 280 до 315
	0,05

	
	свыше 200 до 280
	Не допускается

	Для изделий всех видов применения

(в том числе лампы люминесцентные, галогенные в составе осветительных приборов, полимериизационные стоматологические и пр.)
	свыше 280 до 400
	0,03

	
	свыше 200 до 280
	Не допускается


Примечания.

1) УФ-излучение от ИМТ с длиной волны менее 200 нм оценивается по соответствующим нормативам, указанным для диапазона 200-280 нм.

2) для кратковременного использования с регламентацией времени эксплуатации, с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты;

3) при регламентации времени эксплуатации, с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты.

Таблица 26

Характеристика классов опасности лазерных изделий медицинской техники 
	Классы опасности
	Степень опасности, описание риска

	
	Коллимированное 

излучение
	Диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности

	
	Глаз
	Кожа
	Глаз
	Кожа

	I
	Безопасно
	Безопасно
	Безопасно
	Безопасно

	II
	Выходное излучение представляет опасность
	Опасность при облучении кожи существует только в I и III спектральных диапазонах
	Безопасно
	Безопасно

	III 

(распространяется только на лазеры, генерирующие излучение во II спектральном диапазоне– свыше 380 до 1400 нм)
	Выходное излучение представляет опасность
	Выходное излучение представляет опасность
	Выходное излучение представляет опасность
	Безопасно

	IV
	Выходное излучение представляет опасность
	Выходное излучение представляет опасность
	Выходное излучение представляет опасность
	Выходное излучение представляет опасность


Таблица 27
Допустимые концентрации аэроионов, создаваемые изделиями медицинской техники

	Допустимые концентрации аэроионов, ион/см3
	Коэффициент униполярности

	Положительные
	Отрицательные
	

	400-50000
	600-50000
	0,4<У<1,0


Таблица 28
Допустимые параметры воздушной среды в бароаппаратах

	Параметры воздушной среды
	Допустимые значения

	Температура воздуха, оС
	от 20 до 261)

	Относительная влажность воздуха, %
	от 65 до 85

	Концентрация СО2, %, не более
	0,3

	Вентилируемость, м3/ч, не менее
	14

	Кратность воздухообмена (для воздушных бароаппаратов), не менее
	10


Примечание.

1) Допускается кратковременное - до 10 мин., снижение температуры ниже 20оС на режимах декомпрессии и повышение выше 26оС – на режимах компрессии.

Гигиенические критерии оценки материалов изделий медицинского назначения

Таблица 29
Гигиенические показатели и нормативы веществ, выделяющихся из материалов 

изделий медицинского назначения1)
	Наименование материала, изделия
	Контролируемые показатели
	ДКМ, мг/л
	ПДК, ОБУВ хим. в-в в питьевой воде, мг/л
	Класс опасности
	ПДКсс мг/м3
	ОБУВ а.в., мг/м3
	Класс опасности


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе

	1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбини-рованные материалы на основе полиолефинов 


	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	пропиловый
	-
	0,1
	4
	0,3
	-
	3

	
	изопропиловый
	-
	0,1
	4
	0,6
	-
	3

	1.2. Полистирольные пластики

	полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный)
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	
	2

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	сополимер стирола с акрилонитрилом
	cтирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	
	акрилонитрил
	-
	0,02
	2
	0,03
	-
	2

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	бензальдегид
	-
	0,003
	4
	0,04
	-
	3

	АБС-пластики
	cтирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	
	акрилонитрил
	-
	0,02
	2
	0,03
	-
	2

	
	α-метилстирол
	-
	0,1
	3
	0,04
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	сополимер стирола с метилметакрилатом
	cтирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	
	метилметакрилат
	-
	0,25
	2
	0,01
	-
	3

	
	спирт метиловый 
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	
	метилметакрилат
	-
	0,25
	2
	0,01
	-
	3

	
	акрилонитрил
	-
	0,02
	2
	0,03
	-
	2

	
	спирт метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	сополимер стирола с  α-метилстиролом
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	
	α-метилстирол
	-
	0,1
	3
	0,04
	-
	3

	
	бензальдегид
	-
	0,003
	4
	0,04
	-
	3

	
	ацетофенон
	-
	0,1
	3
	0,003
	-
	3

	сополимеры стирола с бутадиеном
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	вспененные полистиролы
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	
	спирт метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	1.3. Поливинилхлоридные пластики

	жесткий ПВХ
	винил хлористый
	-
	0,01
	2
	0,01
	
	1

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	пропиловый
	-
	0,1
	4
	0,3
	-
	3

	
	изопропиловый
	-
	0,1
	4
	0,6
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	
	изобутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	4

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	
	толуол
	-
	0,5
	4
	0,6
	-
	3

	
	цинк 
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	олово 
	2,0
	-
	3
	-
	-
	-

	пластифицированный ПВХ, дополнительно к показателям, указанным для жесткого ПВХ следует определять
	диоктилфталат
	-
	2,0
	3
	-
	0,02
	-

	
	дидодецилфталат
	-
	2,0
	3
	-
	0,1
	-

	
	диизододецилфталат
	-
	2,0
	3
	-
	0,03
	-

	
	дибутилфталат
	-
	0,2
	3
	-
	-
	-

	
	диэтиленгликоль
	-
	1,0


	3
	0,2
	-
	4

	ПВХ-волокна (хлорин, волокна на основе пер-хлорвинила), допол-нительно к пока-зателям, указанным для жесткого ПВХ, следует определять
	хлористый водород
	-
	-
	-
	0,1
	-
	2

	
	диметилформамид
	-
	10,0
	4
	0,03
	-
	2

	
	дихлорметан (метиленхлорид)
	-
	0,02
	1
	8,8
	-
	4

	
	1,2-дихлорэтан
	
	0,02
	2
	1
	-
	2

	
	хлористый водород
	-
	-
	-
	0,1
	-
	2

	
	хлорорганические соединения (конкретные вещества определять по рецептуре)
	
	
	
	
	
	

	1.4. Поливинилоспиртовые (ПВС, винол)
	винил хлористый
	-
	0,01
	2
	0,01
	-
	1

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	1.5. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливи-нилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом
	винилацетат
	-
	0,2
	2
	0,15
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	гексан
	-
	0,1
	4
	-
	-
	-

	
	гептан
	-
	0,1
	4
	-
	-
	-

	1.6. Полиакрилаты
	акрилонитрил
	-
	0,02
	2
	0,03
	-
	2

	
	метилакрилат
	
	0,02
	4
	0,01
	-
	4

	
	метилметакрилат
	-
	0,25
	2
	0,01
	-
	3

	
	бутилакрилат
	-
	0,01
	4
	0,0075
	-
	2

	
	гексан
	-
	0,1
	4
	-
	-
	-

	
	гептан
	-
	0,1
	4
	-
	-
	-

	1.7. Полиакрилонитриль-ные волокна (ПАН, нитрон, др.)
	акрилонитрил
	-
	0,02
	2
	0,03
	-
	2

	
	метилакрилат
	-
	0,02
	4
	0,01
	-
	4

	
	метилметилакрилат
	-
	0,25
	2
	0,01
	-
	3

	
	диметилформамид
	-
	10,0
	4
	0,03
	-
	2

	
	винилацетат
	-
	0,2
	2
	0,15
	-
	3

	1.8. Полиорганосилаксаны (силиконы)
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	при наличии фенильной группы
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	1.9. Полиамиды:
	
	
	
	
	
	
	

	полиамид 6 (поликапроамид, капрон, анид)
	Е-капролактам
	-
	0,5
	4
	0,06
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	полиамид 66, (полигексаметилен-адипамид, найлон)
	гексаметилендиамин
	-
	0,01
	2
	0,001
	-
	2

	
	спирт метиловый 
	-
	0,2
	1
	0,5
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	полиамид 610 (полигексаметилен-

себацинамид)
	гексаметилендиамин
	-
	0,01
	2
	0,001
	-
	2

	
	спирт метиловый 
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	полиакриламид
	акриламид
	-
	0,0001
	1
	-
	0,005
	-

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	1.10. Полиуретаны (спандекс, др.)
	этиленгликоль
	-
	1,0
	3
	-
	1,0
	-

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	спирты:
	-
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	пропиловый
	-
	0,1
	4
	0,3
	-
	3

	
	изопропиловый
	-
	0,1
	4
	0,6
	-
	3

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	
	толуол
	-
	0,5
	4
	0,6
	-
	3

	1.11. Полиэфиры: 
	
	
	
	
	
	
	

	полиэтиленоксид
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	полипропиленоксид
	метилацетат
	-
	0,1
	3
	0,07
	-
	4

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	политетраметиленоксид
	пропиловый спирт
	-
	0,1
	4
	0,3
	-
	3

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	полифениленоксид
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	спирт метиловый 
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты (лавсан, полиэстер, дакрон, мерсилен, дагрофил)
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	этиленгликоль
	-
	1,0
	3
	-
	1,0
	-

	
	диметилтерефталат
	-
	1,5
	4
	0,05
	-
	2

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	cпирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	
	изобутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	4

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	поликарбонат
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	дифенилолпропан
	-
	0,01
	4
	-
	0,04
	-

	
	метиленхлорид (дихлорметан)
	-
	0,02
	1
	8,8
	-
	4

	
	хлорбензол
	-
	0,02
	3
	0,1
	-
	3

	полисульфон
	дифенилолпропан
	-
	0,01
	4
	-
	0,04
	-

	
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	полифениленсульфид
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	спирт метиловый 
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	дихлорбензол
	-
	0,002
	3
	-
	0,03
	-

	
	бор (В) 
	-
	0,5
	2
	-
	-
	-

	при использовании в качестве связующего: 
	
	
	
	
	
	
	

	фенолоформальдегидных смол 
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	кремнийорганичес-ких смол 


	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	эпоксидных смол
	эпихлоргидрин
	-
	0,1
	2
	0,2
	-
	2

	
	Фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	дифенилолпропан
	-
	0,01
	4
	-
	0,04
	-

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	
	2

	1.12. Фторопласты: фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон, полифен
	фтор-ион (суммарно) 
	-
	0,5
	2
	-
	-
	-

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	цинк
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	гексан
	-
	0,1
	4
	-
	-
	-

	
	гептан
	-
	0,1
	4
	-
	-
	-

	1.13. Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты)
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	1.14. Полиформальдегид
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	1.15. Аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные)
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	1.16. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол
	эпихлоргидрин
	-
	0,1
	2
	0,2
	-
	2

	
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	дифенилолпропан
	-
	0,01
	4
	-
	0,04
	-

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	1.17. Иономерные смолы, в т. ч. серлин
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	спирт метиловый 
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	цинк 
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	1.18. Целлюлоза
	этилацетат
	-
	0,1
	2
	0,1
	-
	4

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	1.19. Эфирцеллюлозные пластмассы (этролы)
	этилацетат
	-
	0,1
	2
	0,1
	-
	4

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	изобутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	4

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	1.20. Коллаген (биополимер)
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	этилацетат
	-
	0,1
	2
	0,1
	-
	4

	
	бутилацетат
	-
	0,1
	4
	0,1
	-
	4

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	пропиловый
	-
	0,1
	4
	0,3
	-
	3

	
	изопропиловый
	-
	0,1
	4
	0,6
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	
	изобутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	4

	2. Полимерные стоматологические композиции (с учетом состава материалов)
	метилакрилат
	-
	0,02
	4
	0,01
	-
	4

	
	метилметакрилат
	-
	0,25
	2
	0,01
	-
	3

	
	бутилакрилат
	-
	0,01
	4
	0,0075
	-
	2

	
	дифенилолпропан
	-
	0,01
	4
	-
	0,04
	-

	
	эпихлоргидрин
	-
	0,1
	2
	0,2
	-
	2

	
	цинк 
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	3. Резины, латексы на основе:

	3.1. Каучук натуральный (смокед-шит, светлый креп)
	Перечень контролиру-емых веществ определя-ется, исходя из рецептуры
	
	
	
	
	
	

	3.2. Синтетические каучуки
	
	
	
	
	
	
	

	бутиловый (БК), хлорбутиловый (НТ)
	изобутилен
	-
	0,5
	3
	10
	-
	4

	
	изопрен
	-
	0,01
	4
	0,5
	-
	3

	изопреновый (СКИ, СКИЛ)
	изопрен
	-
	0,01
	4
	0,5
	-
	3

	хлоропреновый (наирит)
	хлоропрен
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	бутадиеновый (СКД-ЛР), натрий бутадиеновый (СКБ)
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	бутадиеннитрильные разных марок (СКН, СКД, др.)
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	
	акрилонитрил
	-
	0,02
	2
	0,03
	-
	2

	бутадиенстирольные (СКС, СРС, др.)
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	бутадиенметилстироль-ные (СКМС, СРСМ, др.)
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	
	α-метилстирол
	-
	0,1
	3
	0,04
	-
	3

	полиуретановый
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	3.3. Латексы
	
	
	
	
	
	
	

	натуральный, изопреновый 
	изопрен
	-
	0,01
	4
	0,5
	-
	3

	на основе бутилкаучука
	изобутилен
	-
	0,5
	3
	10
	-
	4

	
	изопрен
	-
	0,01
	4
	0,5
	-
	3

	бутадиенстирольный и стиролбутадиеновый
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	
	2

	бутадиеннитрильный
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	
	акрилонитрил
	-
	0,02
	2
	0,03
	-
	2

	хлоропреновый (неопреновый)
	хлоропрен
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	поливинилхлоридный
	винил хлористый
	-
	0,01
	2
	0,01
	-
	1

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	карбоксилатные, в зависимости от состава 
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	
	акрилонитрил
	-
	0,02
	2
	0,03
	-
	2

	
	акриловая кислота
	-
	0,5
	2
	0,04
	-
	3

	
	метакриловая кислота
	-
	1,0
	3
	0,2
	-
	4

	полистирольный
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	-
	2

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2 
	2
	0,5
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	полиуретановый
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	3.4. Резины рентгеноконт-растные с использованием в качестве наполнителя окислов свинца или бария на основе каучуков:
	свинец
	-
	0,03
	2
	-
	-
	-

	
	барий
	-
	0,1
	2
	-
	-
	-

	бутадиеннитрильных
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	
	акрилонитрил
	-
	0,02
	2
	0,03
	-
	2

	бутадиенстирольных
	1,3-бутадиен
	-
	0,05
	4
	1,0
	-
	4

	
	стирол
	-
	0,01
	2
	0,002
	
	2

	глет свинцовый

(допускается только для изготовления рентгеноконтрастных резин) 
	свинец 
	-
	0,03
	2
	-
	-
	-

	Тканевая и нетканевая основы резиновых и латексных материалов
	Перечень контролиру-емых веществ определя-ется, исходя из состава материалов
	
	
	
	
	
	

	3.5. Во всех резинах и латексах,

в том числе: в резинах и латексах с неизвест-ной рецептурой
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	цинк
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	3.6. В зависимости от состава резин и латексов должны контролироваться:
	
	
	
	
	
	
	

	Вулканизующие агенты и ускорители вулканизации
	
	
	
	
	
	
	

	тиурам Д

для укупорочных пробок и резин, контактирующих с кровью

для прочих изделий
	тетраметилтиурам-дисульфид


	-

0,5
	0,05


	2

-
	0,02

-
	-

-
	3

-

	тиурам Е

для резин, контактирующих с кровью

для прочих изделий
	тетраэтилтиурам-дисульфид
	-

0,5
	0,05


	3

-
	0,03

-
	-

-
	3

-

	тиурам ЭФ
	диэтилдифенилтиурам-дисульфид
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-

	цимат

для резин, контактирующих с кровью

для прочих изделий
	диметилдитиокарбамат цинка


	0,05

0,5
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	этилцимат

для резин, контактирующих с кровью

для прочих изделий
	диэтилдитиокарбамат цинка
	0,05

0,5
	-

-
	-

-
	-

-


	-

-


	-

-



	этилфенилдитиокарбамат цинка
	этилфенилдитиокарба-мат цинка
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-

	дифенилгуанидин 

для изделий, контактирующих с кожей

для прочих изделий
	дифенилгуанидин
	0,5

0,15
	-

-
	-

-
	-

-
	0,005

-
	-

-



	альтакс 
	2,2-дибензтиазолдисульфид
	-
	0,4
	3
	0,03
	-
	3

	каптакс
	2-меркаптобензтиазол
	-
	0,4
	4
	0,012
	-
	3

	сульфенамид Ц
	циклогексил-2-бензтиазолсульфенамид
	-
	0,4
	4
	0,2
	-
	4

	суммарная миг-рация веществ класса тиазолов
	
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-

	Противостарители
	
	
	
	
	
	
	

	агидол-2
	2,2-метилен-бис(4-метил-6-трет-бутил-фенол
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-

	агидол-40
	2,4,6-трис-(3,5-ди-трет-бутил-4-окси-бензил)-мезитилен
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-

	неозон Д (нафтам-2)
	фенил-2-нафтиламин
	0,2
	-
	-
	-
	0,03
	-

	Активаторы ускорителей
	
	
	
	
	
	
	

	белила цинковые
	цинк
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	Наполнители
	
	
	
	
	
	
	

	аэросил 
	кремний 
	-
	10,0
	2
	-
	-
	-

	барий сернокислый и углекислый
	барий
	-
	0,1
	2
	-
	-
	-

	литопон
	барий
	-
	0,1
	2
	-
	-
	-

	
	цинк
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	Мягчители и пластификаторы
	
	
	
	
	
	
	

	масло индустри-альное, масло-мяг-читель (нетоксол)
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	
	толуол
	-
	0,5
	4
	0,6
	-
	3

	полиэтилен низкомолекулярный
	этилен
	-
	0,5
	3
	3,0
	-
	3

	полипропилен атактический (АПП)
	пропилен
	-
	0,5
	3
	3,0
	-
	3

	кислота стеа-риновая (стеарин)
	кислота стеариновая
	0,25
	-
	4
	-
	-
	-

	дибутилфталат
	дибутилфталат
	-
	0,2
	3
	-
	-
	-

	диоктилфталат
	диоктилфталат
	-
	2,0
	3
	-
	0,02
	-

	ренацит (цинковая соль пентахлор-тиофенола)
	хлорфенол
	-
	0,001
	4
	-
	-
	-

	
	цинк
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	синтетические жирные кислоты (в зависимости от состава)
	капроновая кислота
	-
	-
	-
	0,005
	-
	3

	
	метакриловая кислота
	-
	1,0
	3
	0,01
	-
	3

	
	олеиновая кислота
	-
	0,5
	4
	-
	0,1
	-

	Поверхностно-актив-ные вещества (эмуль-гаторы, диспергаторы, стабилизаторы), в зависимости от состава
	
	
	
	
	
	
	

	олеиновая кислота
	олеиновая кислота
	-
	0,5


	4
	
	0,1
	-

	Стабилизаторы силиконовых смесей
	
	
	
	
	
	
	

	диолы НД-8 (α,ω-дигидроксиполи-диметилсилоксаны)
	полиметилгидроксиси-локсан
	-
	2,0
	4
	-
	-
	-

	Вещества, регулирую-щие рН латексных смесей
	
	
	
	
	
	
	

	аммиак водный
	аммиак и аммоний ион
	-
	1,5
	4
	2,0
	-
	4

	Вспомогательные вещества 
	
	
	
	
	
	
	

	бензин
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	
	толуол
	-
	0,5
	4
	0,6
	-
	3

	ксилол
	ксилол 
	-
	0,05
	3
	0,2
	-
	3

	толуол
	толуол
	-
	0,5
	4
	0,6
	-
	3

	натрий карбокси-метилцеллюлоза
	карбокси-метилцеллюлоза натриевая соль
	-
	2,0
	3
	-
	-
	-

	полиэтиленовая пленка
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	спирт метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	триэтаноламин
	триэтаноламин
	-
	1,0
	4
	-
	0,04
	-

	цинк углекислый
	цинк 
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	4.  Материалы из натурального волокна (окрашенные, отбеленные и т.п.); контроль красителей, пигментов проводить по п.6 настоящей таблицы
	суммарно по пестицидам: пентахлорфенол
	-
	0,05
	2
	-
	0,02
	-

	
	остаточный активный хлор
	не допуска-ется
	-
	-
	-
	-
	-

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	5.  Материалы на основе искусственного волокна
	
	
	
	
	
	
	

	вискозные, ацетатные на основе целлюлозы
	сероуглерод
	-
	1,0
	4
	0,005
	-
	2

	
	аммиак
	-
	1,5
	4
	2,0
	-
	4

	
	уксусная кислота
	-
	1,0
	4
	0,06
	-
	3

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	6. Бумага, картон, пергамент, подпергамент
	
	
	
	
	
	
	

	6.1. Бумага
	этилацетат 
	-
	0,1
	2
	0,1
	-
	4

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	
	толуол
	-
	0,5
	4
	0,6
	-
	3

	
	свинец 
	-
	0,03
	2
	-
	-
	-

	
	цинк 
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	мышьяк
	-
	0,05
	2
	-
	-
	-

	
	хром (по Сr6+)
	-
	0,05
	3
	-
	-
	-

	6.2. Бумага парафинированная дополнительно к показа-телям, указанным для бумаги, следует определять
	гексан
	-
	0,1
	4
	-
	-
	-

	
	гептан
	-
	0,1
	4
	-
	-
	-

	
	бенз(а)пирен
	не допуска-ется
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3. Картон
	этилацетат
	-
	0,1
	2
	0,1
	-
	4

	
	бутилацетат
	-
	0,1
	4
	0,1
	-
	4

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	изопропиловый
	-
	0,1
	4
	0,6
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	
	изобутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	4

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	
	толуол
	-
	0,5
	4
	0,6
	-
	3

	
	ксилолы (смесь изомеров)
	-
	0,05
	3
	0,2
	-
	3

	
	свинец
	-
	0,03
	2
	-
	-
	-

	
	цинк
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	мышьяк
	-
	0,05
	2
	-
	-
	-

	
	хром (по Сr6+)
	-
	0,05
	3
	-
	-
	-

	картон мелованный дополнительно следует определять
	титан
	-
	0,1
	3
	-
	-
	-

	
	алюминий
	-
	0,5
	2
	-
	-
	-

	
	барий
	-
	0,1
	2
	-
	-
	-

	6.5. Пергамент растительный
	этилацетат
	-
	0,1
	2
	0,1
	-
	4

	
	формальдегид
	-
	0,1
	2
	0,003
	-
	2

	
	спирты:
	
	
	
	
	
	

	
	метиловый
	-
	0,2
	2
	0,5
	-
	3

	
	пропиловый
	-
	0,1
	4
	0,3
	-
	3

	
	изопропиловый
	-
	0,1
	4
	0,6
	-
	3

	
	бутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	3

	
	изобутиловый
	-
	0,5
	2
	0,1
	-
	4

	
	ацетон
	-
	0,1
	3
	0,35
	-
	4

	
	свинец
	-
	0,03
	2
	-
	-
	-

	
	цинк
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	мышьяк
	-
	0,05
	2
	-
	-
	-

	
	медь 
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	железо
	-
	0,3
	
	-
	-
	-

	
	хром (по Сr6+)
	-
	0,05
	3
	-
	-
	-

	4.6. Подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного)
	кроме указанных выше веществ следует определять:
	
	
	
	
	
	

	
	ацетальдегид
	-
	0,2
	4
	0,01
	-
	3

	
	фенол
	-
	0,05
	4
	0,003
	-
	2

	
	эпихлоргидрин
	-
	0,1
	2
	0,2
	-
	2

	
	Е-капролактам
	-
	0,5
	4
	0,06
	-
	3

	
	бензол
	-
	0,01
	1
	0,1
	-
	2

	
	толуол
	-
	0,5
	4
	0,6
	-
	3

	
	ксилолы (смесь изомеров)
	-
	0,05
	3
	0,2
	-
	3

	
	титан 
	-
	0,1
	3
	-
	-
	-

	
	кадмий 
	-
	0,001
	2
	-
	-
	-

	6. Красители, пигменты (в зависимости от химического состава)
	на основе бензидина
	не допускается
	не допускается

	
	свинец 
	-
	0,03
	2
	-
	-
	-

	
	кадмий
	-
	0,001
	2
	-
	-
	-

	
	мышьяк 
	-
	0,05
	2
	-
	-
	-

	
	хром (по Сr6+)
	-
	0,05
	3
	-
	-
	-

	
	кобальт 
	-
	0,1
	2
	-
	-
	-

	
	медь 
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	никель 
	-
	0,02
	2
	-
	-
	-

	
	ртуть
	-
	0,005
	1
	-
	-
	-

	7. Металлы из полимерных, резиновых, латексных  и других материалов, исходя из рецептуры
	цинк
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	свинец
	-
	0,03
	2
	-
	-
	-

	
	хром (по Сr6+)
	-
	0,05
	3
	-
	-
	-

	
	олово 
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	медь 
	-
	1,0
	3
	-
	-
	-

	
	кадмий
	-
	0,001
	2
	-
	-
	-

	
	железо 
	-
	0,3
	3
	-
	-
	-

	
	марганец
	-
	0,1
	3
	-
	-
	-

	
	барий
	-
	0,1
	2
	-
	-
	-

	
	никель 
	-
	0,02
	2
	-
	-
	-


Примечание. 1) Конкретный перечень веществ, подлежащих контролю в модельных средах при оценке материалов и изделий медицинского назначения, может быть уточнен с учетом их состава, назначения и условий эксплуатации.

Таблица 30

Санитарно-гигиенические интегральные показатели оценки материалов и состояния водных вытяжек из материалов изделий медицинского назначения
	Контролируемые показатели, единицы измерения
	Допустимые значения

	Показатели оценки материалов ИМН
	

	Запах, баллы
	Не более 1

	Показатели оценки водных вытяжек из материалов ИМН
	

	Запах, баллы
	0 

	Привкус1), баллы
	0

	Мутность, осадок, описательно
	не допускается

	Изменение цветности
	не допускается

	Восстановительные при​меси, мл 0,02 Н раствора Na2S203
	не более 1,0

	Значение рН, ед.рН
	5,5-7,5

	Изменение значения рН по сравнению с контролем, ед.рН:

-для изделий, контактирующих с кровью

-для остальных изделий
	в пределах ± 0,5

в пределах ± 1,0

	Ультрафиолетовое поглощение в диапазоне длин волн от 220 до 360 нм, ед.О.П.:

-для контейнеров для крови

-для устройств комплектных эксфузионных, инфузионных и трансфузионных однократного применения

-для остальных изделий
	не более 0,2
не более 0,1
не более 0,3

	Перманганатная окисляемость (ПО), мгО2/л2)
-для диализаторов типа ДИП

-магистралей кровопроводящих

-фильтров крови типа ФК

-для оксигенаторов

-для  изделий из резин, предназначенных для контакта с инъекционными и диффузионными препаратами
	не более 1,0

не более 0,5

не более 2,5

не более 2,0

не более 3,0

	Бромируемость, мгBr2/л2)
-для диализаторов типа ДИП, магистралей кровопроводящих

-фильтров крови типа ФК

-для оксигенаторов

-для остальных изделий
	не более 0,3

не более 6,0

не более 1,0

не более 0,3


Примечание.

1) Показатель определяется при оценке материалов изделий, предназначенных для контакта со слизистыми оболочками полости рта.

2) Показатель определяется при необходимости решения спорных вопросов, при пограничных значениях прочих показателей и т.п.
Таблица 31

Токсикологические и клинико-лабораторные показатели безопасности оценки материалов медицинских изделий и водных вытяжек из них и их допустимые значения

	
	Наименование показателя
	Критерии, единицы измерения
	Допустимые значения

	1
	Показатели токсикологической оценки водных вытяжек из материалов изделий

	1.1
	Раздражающее действие
	
	

	1.1.1
	Раздражающее действие на кожу
	гиперемия, баллы
	0 

	1.1.2
	Раздражающее действие на слизистые оболочки
	гиперемия, баллы
	0

	1.2
	Показатели острой, подострой и субхронической токсичности при введении в желудок, в брюшину1)
	
	

	1.2.1
	Смертность
	гибель животных 
	отсутствие

	1.2.2
	Клинические симптомы интоксикации
	неопрятность животных (взъерошенность), снижение потребления корма, снижение двигательной активности 
	отсутствие

	1.2.3
	Изменение массы тела
	достоверные изменения массы тела животных в опытной группе по сравнению с контролем
	отсутствие

	1.2.4
	Массовые коэффициенты2) внутренних органов (тимуса, селезенки, печени или др. – в зависимости от состава и назначения материала)
	достоверные различия  массовых коэффициентов внутренних органов животных в опытной группе, по сравнению с контролем
	отсутствие

	1.2.5
	Макроскопические изменения внутренних органов и тканей
	визуальные изменения  внутренних органов и тканей
	отсутствие 

	1.3
	Показатели острой токсичности при внутрикожном введении
	воспалительная реакция кожи, оцениваемая по наличию гиперемии,  баллы
	0

	1.4
	Сенсибилизирующее действие
	по показателям и критериям п.п.1.4.1-1.4.6
	отсутствие

	1.4.1
	Провокационная внутрикожная проба
	количество положительных реакций в виде гиперемии при внутрикожном введении разрешающей дозы водной вытяжки 
	0

	1.4.2
	Конъюнктивальный тест
	количество положительных реакций в виде гиперемии при нанесении разрешающей дозы водной вытяжки на конъюнктиву
	0

	1.4.3
	Реакция специфической агломерации лейкоцитов (РСАЛ)
	показатель РСАЛ – отношение процентов агломерированных лейкоцитов с антигеном и без него в пробах крови животных подопытной группы к контрольной, кратность
	от 1,0 до 1,5

	1.4.4
	Реакция специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ)
	показатель РСЛЛ - процентное отношение разницы абсолютного количества лейкоцитов в пробах крови без антигена и с антигеном к абсолютному их количеству в пробах крови без антигена, %
	не более 10

	1.4.5
	Лейкоцитарная формула, количество эозинофилов 
	количество эозинофилов на 100 клеток, шт.
	не более 5

	1.4.6
	Реакция дегрануляции тучных клеток (РДТК)
	показатель реакции РДТК, относительные единицы
	не более 1,31 (отрицательный)

	1.5
	Гемолитический тест
	процент гемолиза, %
	не более 2

	1.6
	Пирогенность
	суммарное повышение ректальной температуры в группе из 3-х подопытных животных до и после введения водной вытяжки, оС
	не более 1,4

(апирогенно)

	1.7
	Общетоксическое и кожно-раздражающее действие на культуре подвижных клеток in vitro3)
	процентное отношение суммарной двигательной активности тест-объекта (спермы крупного рогатого скота) в опытной и контрольной пробах (индекс токсичности), %
	в пределах 

70-120

	2
	Показатели оценки безопасности материалов

	2.1
	Показатели токсикологической оценки

	2.1.1
	Показатели острой, подострой и субхронической токсичности при введении в желудок

(для материалов, попадание которых в организм возможно per os)1)
	малая токсичность при введении в желудок 

по ГОСТ 12.1.007-76, DL50, мг/кг
	>5000

	
	
	кумулятивное действие
	отсутствие

	2.1.2
	Кожно-резорбтивное действие (для различных форм материалов – жидких, геле-, пастообразных и др.)
	неопрятность животных (взъерошенность), снижение потребления корма, снижение двигательной активности 
	отсутствие

	2.1.3
	Прочие материалы и показатели
	по разделу 1.2 настоящей таблицы, в зависимости от состава и назначения, другие показатели4)
	

	2.2
	Клинико-лабораторные показатели

	2.2.1
	Компрессный или капельный методы
	критерии кожно-раздражающего, сенсибилизирующего и кожно-резорбтивного действия материалов
	отсутствие признаков воздействия


Примечания. 1) объем испытаний в конкретных случаях определяется, исходя из состава материалов и назначения изделий;  2) массовый коэффициент – процентное отношение массы органа к массе тела; 3) допускается применение других альтернативных методов оценки материалов с использованием клеточных тест-объектов, рекомендованных Минздравом. 4) для некоторых материалов могут решаться вопросы отдаленных последствий применения, оценка которых должна производиться по утвержденным токсикологическим методикам.
Таблица 32
Микробиологические показатели безопасности материалов и изделий медицинского назначения1)
	Микробиологические показатели 


	Допустимые значения

	Общее количество мезофильных аэробных и 

факуль​тативно-анаэробных бактерий (МАФАнМ), КОЕ2)  в 1 г (см3) продукции
	не более 102

	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки, КОЕ2)  в 1 г (см3) продукции
	Отсутствие

	Бактерии семейства Enterobacteriaceae в 1 г (см3) продукции
	Отсутствие

	Патогенные стафилокок​ки в 1 г (см3) продукции
	Отсутствие

	Pseudomonas-aeruginosa
	Отсутствие


Примечания.

1) Требования распространяются на нестерильные изделия.

2) КОЕ - колониеобразующих единиц в 1 г или 1 см3 продукции

                                                                                                                                             Приложение 10
                                                                                                                                                  к СанПиН 2.1.3.1375-03
                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                                                                                            постановлением Главного

                            
                               государственного санитарного

                            
                               врача Российской Федерации

                            
                              от  « 6  »  июня     2003  №124     

Таблица 1

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 1 Гц до  50 Гц (для условий производственных воздействий)

	Контролируемый параметр
	Временный допустимый уровень

	Напряженность электрического поля, кВ/м
	250/ f1)

	Индукция магнитного поля, мкТл
	5000/ f1)


Примечание.

f – частота действующего электромагнитного поля

Таблица 2

Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 50 Гц до 10 кГц (для условий производственных воздействий)

	Контролируемый параметр
	Временный допустимый уровень

	Напряженность электрического поля, В/м
	500

	Напряженность магнитного поля, А/м
	50


Таблица 3

Временные допустимые уровни индукции импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 1 Гц до 50 Гц и свыше 50 Гц до 100 Гц

(для условий производственных воздействий)

	Контролируемый параметр
	Временный допустимый уровень

	Индукция импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 1 Гц до 50 Гц и свыше 50 Гц до 100 Гц, мТл
	1,75


� Распространяются на все виды изделий медицинской техники, в том числе, содержащие источники ионизирующего излучения или применяемые для работ с ними (в части оценки соблюдения требований к физическим и другим факторам, источником которых могут являться данные изделия), а также на используемые при их изготовлении материалы.





PAGE  
3

